DR机移机服务内容
本次服务为DR设备整机移位搬迁服务，不含任何机房墙体、地面、装修、电路及防护改造工程。整体施工工期控制在五天内完成。服务范围包含现场勘测、设备拆机、防护运输、新机位安装复位、整机调试校准、竣工图纸绘制、验收交付及售后质保，确保设备移机后性能、成像质量达标，满足临床使用及卫健校验备案要求。
一、现场勘测与移机方案编制

对原机房及新机房进行实地勘测，核查场地尺寸、运输通道、地面承重、供电接地、机房环境等安装条件；对DR整机进行开机预检，记录设备原始参数、软硬件状态及成像质量数据。根据新机房实际布局及设备安装要求，制定合规可行的移机施工及安全防护方案。
二、设备拆机、标识与收纳

严格按照设备原厂规范执行停机、断电、高压放电操作，消除安全隐患。依次完成工作站、连接线、高压线缆、机架、球管、平板探测器、检查床等全套设备拆解。对所有线缆、接口、螺丝及零散配件进行逐一编号、拍照记录、分类收纳，确保拆装一一对应，保障复位准确无误。
三、设备防护包装与转运

针对球管、平板探测器等精密核心部件采取防震、防水、防静电、防磕碰专项防护；机架、床体等大件做好防撞、防刮、防锈保护。使用专用医疗设备运输车辆及专业搬迁团队完成设备转运、上楼、就位工作，全程平稳固定，杜绝运输损伤。
四、新机房设备安装复位

按照原厂安装标准及勘测定位数据，在新机房完成设备基础对位、轨道校正、机架固定、床体复位等安装工作。对照原始点位完成电源线、信号线、高压线缆的精准对接，规整线路、做好绝缘及接地处理，保证设备安装牢固、布线规范、运行安全。
五、整机调试、校准与功能测试

设备安装完成后进行分段通电、整机通电检测，排查硬件故障及线路异常。完成球管、探测器、曝光参数、机架运动、床体限位等全套参数校准，优化图像清晰度、对比度、灰度等成像指标。通过多次模拟曝光测试，确保设备各项功能运行稳定，成像质量达到临床诊断标准。
六、性能检测、竣工图纸出具与验收

完成设备电气安全、辐射性能、整机精度检测，确保符合国家放射诊疗设备使用规范。根据新机房实际安装布局，出具移机后机房竣工图纸（含设备平面布局图、安装定位图、设备布线示意图），图纸真实贴合现场工况，‌真实准确，符合医院图纸归档与卫健部门校验报审要求‌。配合院方完成竣工验收，提交移机调试记录、设备检测数据、竣工图纸等资料，并对操作人员进行设备基础操作及日常维护培训。
七、施工安全与现场复原

施工人员持证上岗，严格遵守医院规章制度及医疗设备施工标准，落实用电安全、辐射防护、现场防护等安全措施。施工过程文明作业，完工后清理施工垃圾、复原现场环境，不遗留安全隐患。
八、售后质保服务

提供移机专项质保服务（≥6个月，自设备移机后最终验收合格之日起算‌），质保期内针对本次拆装、安装调试造成的设备参数偏移、成像异常、装配故障等问题，提供免费上门调试与维修服务。交付后提供常态化技术咨询与应急响应服务，保障设备长期稳定运行。
